## Лист1
ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-ԳՀԾՀԽ-2025/60
ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ – ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ
Շարժական թվային ռենտգենյան սարքավորում // Portable digital X-ray equipment // Портативное цифровое рентгеновское оборудование | Շարժական թվային ռենտգենյան սարքավորում | Портативное цифровое рентгеновское оборудование | չափման միավորը | ընդհանուր քանակ | միավոր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր գինը ներառյալ ԱԱՀ/ՀՀ դրամ | մատակարարման
| Շարժական թվային համակարգ, նախատեսված բաժանմունքից-բաժանմունք, ռեանիմացիոն բլոկ և վիրահատարան հեշտ տեղափոխման համար, ինչպես նաև նեոնատալ բաժանմունքում, պալատներում և ընդունարանում օգտագործման համար։ | Мобильная цифровая система, предназначенная для лёгкого перемещения между отделами и использовании в реанимационном блоке, в неонатальном отделении, в больничных палатах и в приёмном отделении. |  |  |  |  | հասցեն | Ժամկետը
| Ելքային հզորությունը՝ ոչ պակաս քան 32 Կվտ | Выходная мощность: не менее чем 32 кВт | հատ | 7 | 15500000 | 108500000 | ՀՀ մարզեր, կհստակվեցի պայմանագրի կնքման փուլում | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 60 օրացուցային օր
| Բարձր լարման տիրույթը ոչ պակաս քան՝ 40-125կՎ | Высокое напряжение не менее чем чем в диапазоне 40-125кв
| mA` ոչ պակաս քան 10-400 մԱ տիրույթում | mA։ не менее чем чем в диапазоне 10-400 mA
| mAs` ոչ պակաս քան 0,1-500մԱՎրկ տիրույթում | mAs։ не менее чем чем в диапазоне 0.1-500 mAs
| Ժամանակի` ոչ պակաս քան 0.001 - 10 վայրկյան միջակայքում | Время: не менее чем чем в диапазоне 0.001 - 10 с
| Անոդի ջերմատվություն՝ ոչ պակաս քան 300kHU | Теплоемкость анода: не менее чем 300 kHU
| Ֆոկուսային հետքի չափսերը՝ (փոքր/մեծ) ոչ պակաս քան 0,6մմ/1,2մմ | Размер фокусного следа - (маленький/большой) не менее чем 0.6/1.2 мм
| Կոլիմատոր (մեխանիկական կոլիմատոր ներքին ինտեգրված լույսի աղբյուրով, լույսի միացման ժամանակը ոչ պակաս քան 30 վրկ․) | Колиматор (механический колиматор с внутренним источником света, время включения света не более чем 30с)
| Համակարգի ճիշտ դիրքավորման ռոտացիոն հնարավորությունը՝ ոչ պակաս քան +/-180 աստճան | Ротационная возможность для правильного позиционирования системы - не менее чем +/-180 градусов
| Կոլիմատորի պտտման աստիճանը՝ ոչ պակաս քան 120 աստճան | Градус вращения колиматора - не менее чем 120 градусов
| LED լամպ | LED лампа
| Լազերային ցուցիչ | Лазерный показатель
| Զտիչ՝ ոչ պակաս քան 2 մմ Al համարժեք | Фильтр - не менее чем 2мм Al эквивалент
| Ռենտգեն խողովակի հավասարակշռված հենարանային թևի պտտման անկյունը իր առանցքի շուրջ՝ ոչ պակաս քան +/- 270 աստճան | Угол вращения сбалансированного столба рентгеновской трубки вокруг своей оси - не менее чем +/-270 градусов
| ֆոկուսային հետքի բարձրության միջակայքը, ոչ պակաս, քան՝ 660-1990մմ | Диапазон высоты фокусного пятна не менее чем в диапазоне 660-1990мм
| Ռենտգեն խողովակի վերտիկալ շարժումը, ոչ պակաս քան 134սմ | Вертикальное перемещение рентгеновской трубки не менее чем 134см
| Ռենտգեն խողովակի հորիզոնական շարժումը ոչ պակաս քան 56սմ | Горизонтальное перемещение рентгеновской трубки не менее чем 56см
| Ռենտգեն համակարգի շարժման տեսակը պետք է լինի մոտորիզացված | Движение рентгеновской системы должно быть моторизованным
| Շարժման արագությունը ոչ պակաս քան՝ 5կմ/ժ | Скорость движения не менее чем 5км/ч
| Ռենտգեն համակարգի մոտորիզացված շարժման և պացիենտի մոտ դիրքավորման հնարավորություն | Возможность рентгеновской системы моторизированного движения и позиционирования у пациента
| Դետեկտոր, աշխատանքային կայան | Детектор, рабочая станция
| Դետեկտորի չափսը՝ ոչ պակաս քան 14x17 դյույմ | Размер визуализации - не менее чем 14х17 дюйм
| Պիքսելների մատրիցա` ոչ պակաս քան 3040x2466 | Пиксельная матрица: не менее чем 3040 (H) × 2466 (V)
| Պիքսելային քայլք` ոչ ավել քան 140 մկմ | Шаг пикселя: не более чем 140 мкм
| Թողունակությունը՝ ոչ պակաս քան 3,57 զույգ գծեր/մմ | Пропускная способность - не менее чем 3,57 пара линий/мм
| ինտեգրացված մոնիտոր՝ ոչ պակաս քան 17 դյույմ, հպումային | Интегрированный Монитор - не менее чем 17 дюймов, сенсорный
| Մոնիտորի թողունակությունը ոչ պակաս քան 1280x1024 | Разрешение монитора - не менее чем 1280х1024
| Ներքին օպերատիվ հիշողությունը ոչ պակաս քան 4GB | Память внутренней оперативной системы - не менее чем 4ГБ
| Պետք է ունենա ոչ պակաս քան 128 ԳԲ SSD սկավառակ | Должен быть SSD-диск объемом не менее чем 128 ГБ
| Հիշողության կրիչը ոչ պակաս քան 500GB HDD | Объем архива - не менее чем 500ГБ HDD
| Վերալիցքավորվող մարտկոցի (մարտկոցների) առկայություն, որն աշխատում է առանց էլեկտրականության ոչ պակաս քան 4 ժամ, երբ ամբողջությամբ լիցքավորված է | Наличие перезаряжаемой батареи, работа без электричества не менее чем 4 часов при полном заряде
| DICOM Store– Պատկերների ուղարկում աշխատանքային կայանի և/կամ արխիվացման համակարգին | DICOM Store – отправка изображений на рабочую станцию и/или в систему архивирования
| Dicom արտահանում | Экспорт Dicom
| Էլեկտրոսնուցում․ | Электропитание։
| Սնուցումը 220Վ, 50/60 Հց | Источник питания: 220 В, 50/60 Гц
| Այլ պայմաններ․ | Другие требования։
| Ոչ պակաս քան 24 ամիս երաշխիք ամբողջ համակարգի, այդ թվում ռենտգենյան խողովակի և դետեկտորի համար | Гарантия на всю систему, включая рентгеновскую трубку и детектора не менее чем 24 месяцев
| Տեղադրման աշխատանքների կատարում մասնագետի կողմից | Установка системы и пуск с помощью специалиста
| Աշխատակազմի ուսուցում տեղում մասնագետի կողմից | Обучение персонала на месте специалистом
| Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն | Руководство пользователя на армянском или английском, или русском языках
| Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված | Товар должен быть новым, не использованным
| Ապրանքը պետք է լինի արտադրված ոչ ուշ քան մատակարարման օրվանից 12 ամսվա ընթացքում | Продукт должен быть изготовлен не позднее 12 месяцев с даты поставки
| Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերն ու պարագաները սարքավորման լիարժեք գործունեության համար | В комплект входят все необходимые дополнительные устройства и принадлежности для полноценного функционирования оборудования
| Որակի վկայականներ (առկայություն) | Сертификаты качества (наличие)
| ISO 13485 կամ համարժեք | ISO 13485 или эквивалент
| ISO 14001 կամ համարժեք | ISO 14001 или эквивалент
| Բժշկական սարքավորումների համար` 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ կամ համարժեք MDR Regulation (EU) 2017/745 սերտիֆիկատ կամ բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած FDA սերտիֆիկատ | Прошедшие все необходимые испытания, требуемые директивой 93/42/EEC сертификат CE или эквивалентный сертификат MDR Regulation (EU) 2017/745 или прошедшие все необходимые испытания сертификат FDA для медицинского оборудования
* Գնման ընթացակարգն իրականացվում է օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիմքով ** Հրավերով նախատեսվում է մասնակցի կողմից առաջարկվող ապրանքի՝ ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մակնիշի և արտադրողի վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացում ***Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ, արտադրված ոչ ուշ քան մատակարարման օրվանից 12 ամսվա ընթացքում
Կանխավճարի հատկացման առավելագույն չափը (ՀՀ դրամ) - Չի սահմանվում

## 2
Ապրանքի
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2025թ-ին` ըստ ամիսների, այդ թվում**
|  |  | հունվար | փետրվար | մարտ | ապրիլ | մայիս | հունիս | հուլիս | օգոստոս | սեպտեմբեր | հոկտեմբեր | նոյեմբեր | դեկտեմբեր | Ընդամենը
1 | 33111100 | Շարժական թվային ռենտգենյան սարքավորում | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%