## Лист1
Մասնակիցների կողմից պետք է ներկայացվի տեղեկատվություն ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մոդելի և արտադրողի վերաբերյալ (ապրանքի նկարագիր), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: • Գնման ընթացակարգը իրականացվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի պահանջներով: • Մասնակցի համաձայնության դեպքում կարող է տրամադրվել կանխավճար` պայմանագրի գնի մինչև 30%-ի չափով: • Մատակարարման վայրերը ներկայացված են տեխնիկական բնութագրի հետ կից ֆայլով:
Չ/Հ | Անվանում /Name | Տեխնիկական բնութագիր | Technical specification | Техническая спецификация | Քանակը / Quantity / Количество
2 | Համակարգչային տոմոգրաֆ // CT Scanner // Компьютерный томограф | Համակարգչային տոմոգրաֆ GE Healthcare Revolution Maxima կամ համարժեք Philips Healthcare Philips Incisive CT կամ համարժեք Siemens Healthineers Somatom Go Top։ | CT Scanner GE Healthcare Revolution Maxima or equivalent Philips Healthcare Philips Incisive CT or equivalent Siemens Healthineers Somatom Go Top։ | Компьютерный томограф GE Healthcare Revolution Maxima или Philips Healthcare Philips Incisive CT или Siemens Healthineers Somatom Go Top։ | 6
|  | Ոչ պակաս քան 64 շերտանի պարուրային համակարգչային տոմոգրաֆ ընդհանուր և հատուկ կլինիկական հետազոտությունների համար, բժիշկի համար աշխատանքային կայանի, գլխի և անոթների և պերֆուզիոն վերլուծության, անոթաբանական և այլ հետազոտությունների ծրագրերի առկայությամբ | Not less than 64 slice spiral computer tomograph for general and special examinations, with a workstation for a doctor, a program for vascular analysis and head perfusion and other examinations | Компьютерный томограф со спиральным срезом не менее чем 64 для общих и специальных обследований, с рабочей станцией для врача, программой для сосудистого анализа, перфузии головки и других обследований
|  | Պարտադիր պահանջներ | Necessary requirements | Необходимые требования
|  | Փաստացի շերտերի թիվը 360° պտույտի դեպքում, ինչպես նաև ալգորիթմով ստացված շերտերի թիվը պետք է լինի ոչ պակաս քան 64 բոլոր արագություններով | Number of actual slices per 360° rotation and the number of slices, obtained using the algorithm should be not less than 64 slices at all speeds. | Количество фактических срезов при повороте на 360° а также количество срезов, полученных с помощью алгоритма должно составлять не менее чем 64 срезов на всех скоростях.
|  | 360 աստիճանի պտտման ամենակարճ ժամանակը ոչ ավելի քան 0,5 վ | Shortest 360 degree rotation time: not more than 0,5s | Минимальное время оборота на 360 градусов: не более чем 0,5 с
|  | Ապերտուրայի բացվածքը՝ ոչ պակաս քան 70 սմ տրամագծով | Aperture: not less than 70cm in diameter | Апертура: не менее чем 70 см в диаметре
|  | Z առանցքով դետեկտորի լայնությունը ոչ պակաս քան 38,4մմ, իսկ դետեկտորի շարքերի քանակը ոչ պակաս քան 64 | The width of the detector along the Z axis not less than 38,4 mm, and number of detector rows along the Z axis not less than 64 | Ширина детектора по оси Z не менее чем 38,4мм, а количество рядов детектора по оси Z не менее чем 64
|  | Գլխուղեղի ԿՏ-պերֆուզիոն հետազոտությունների վերլուծության համար նախատեսված մասնագիտացված ծրագրի առկայություն, որը ներառում է հետևյալ բաղադրիչները․ | Specialized application for the analysis of brain CT perfusion studies, which includes the following components։ | Специализированное приложение для анализа исследований КТ-перфузии головного мозга, включая следующие компоненты:
|  | Տվյալների որակական և քանակական գնահատում՝ կոնտրաստային նյութի ներարկումից հետո ստացված ԿՏ պատկերաշարերում հյուսվածքների խտության փոփոխությունների հիման վրա | Qualitative and quantitative assessment of tissue density changes in CT image sets obtained after contrast agent injection | Качественная и количественная оценка изменений плотности тканей в наборах КТ-изображений, полученных после инъекции контрастного вещества
|  | Պերֆուզիոն ցուցանիշների քանակական գնահատում՝ արյան հոսքի արագություն, ծավալ, ժամանակային պարամետրեր և անոթային թափանցելիության ցուցանիշներ | Quantitative evaluation of perfusion parameters: blood-flow velocity, blood-flow volume, temporal characteristics, and permeability indices | Количественная оценка показателей перфузии: скорости, объема кровотока, временных характеристик и показателей проницаемости
|  | Արդյունքների ներկայացում՝ աղյուսակային, գրաֆիկական տեսքով, ինչպես նաև պերֆուզիայի ցուցանիշների բաշխման գունային (ֆունկցիոնալ) քարտեզներով՝ արյան հոսքի արագություն, ծավալ, ժամանակային բնութագրեր, համակցված ֆունկցիոնալ քարտեզներ նեյրոպերֆուզիայի համար՝ ուղեղի իշեմիայի, ինֆարկտի ծավալների և անհամապատասխանության գործակցի (mismatch) ավտոմատ որոշմամբ, ձեռք բերված տվյալների հաշվետվության մեջ պահպանմամբ | Presentation of results in tabular and graphical form, as well as in the form of color (functional) perfusion maps of blood-flow velocity, blood-flow volume, temporal parameters, and combined functional maps for neuro-perfusion, with automatic determination of ischemic core volume, infarct volume, and mismatch ratio, and saving of the obtained data in a report | Отображение результатов в табличном, графическом виде и в виде цветовых (функциональных) карт распределения значений показателей перфузии: скорости, объема кровотока, временных характеристик, совмещённых функциональных карт для нейроперфузии, с автоматическим определением объемов зон ишемии, инфаркта и коэффициента несоответствия (mismatch), с сохранением полученных данных в отчет
|  | Գլխուղեղի հեմատոմայի ավտոմատ գնահատման և Վիլլիսիի շրջանի անևրիզմաների անոթային անալիզի ծրագրային ապահովում | Software for automatic assessment of intracranial hematoma and analysis of vascular aneurysms of the Circle of Willis | Программное обеспечение для автоматической оценки гематомы головного мозга и анализа аневризмы сосудов Виллизиева круга
|  | Գլխուղեղի պարենխիմայի վերլուծության և ASPECTS սանդղակով ավտոմատ գնահատման ծրագրային ապահովում | Software for analysis of brain parenchyma and automatic ASPECTS scoring | Программное обеспечение для анализа паренхимы головного мозга и автоматической оценки по шкале ASPECTS
|  | Պարագաներ | Accessories: | Аксессуары:
|  | Հավաքածուն ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերն ու պարագաները սարքավորման լիարժեք գործունեության համար և անձնակազմի պաշտպանության համար անհրաժեշտ անվտանգության պարագաներ (օրինակ` մալուխներ, տեղադրման նյութեր, մեկուսիչ նյութեր և այլն) | The set includes all the necessary additional devices and accessories to complete functioning of the equipment and safety accessories required for the protection of personnel (example: cables, installation materials, insulation materials and etc) | В комплект входят все необходимые дополнительные устройства и принадлежности для полноценного функционирования оборудования, а также защитные приспособления, необходимые для защиты персонала (например: кабели, монтажные материалы, изоляционные материалы и т.д.).
|  | Ոչ պակաս քան մեկ հատ վզի շրջանի ճառագայթային պաշտպանության հագուստ | Availability of not less than one Sternum and Thyroid Shield | Наличие не менее чем одного костюма для радиационной защиты грудины и одного костюма щитовидной железы
|  | Ոչ պակաս քան մեկ հատ ամբողջ մարմնի ճառագայթային պաշտպանության հագուստ | Availability of not less than one full body radiation protection suit | Наличие костюма для полной радиационной защиты тела
|  | Անհրաժեշտ որակի ապահովման ֆանտոմների առկայություն՝ CT սկաների պատկերի որակը և կարգաբերումը ստուգելու համար | Availability of necessary quality assurance phantoms to check the image quality and calibration of the CT scanner | Наличие необходимых фантомов контроля качества для проверки качества изображения и калибровки компьютерного томографа
|  | Ֆանտոմի պահիչի առկայություն | Availability of a phantom's holder | Наличие держателя фантома
|  | Ռենտգենյան ճառագայթի պաշտպանիչ ապակու առկայություն՝ համապատասխան չափսի պատին ամրացնելու շրջանակով, ռենտգենյան ճառագայթման առավելագույն լարման պաշտպանությունից` ոչ պակաս քան 150 ԿՎ, առկա չափը` ոչ պակաս քան 110 x 90 սմ, տեսանելի լույսի փոխանցելիությունը` ոչ պակաս քան 90%, հաստությունը` ոչ պակաս քան 8.0 մմ, օդային պղպջակների առկայություն` չկա պղպջակ | Availability of a X-Ray safety lead glass with a frame for wall mounting of a suitable size, maximum voltage protection of X-Ray radiation not less than 150 KV, available size not less than 110 x 90 cm, visible light transmittance: not less than 90%, thickness: not less than 8.0mm, availability of air bubbles: no bubble | Наличие защитного стекла от рентгеновского излучения с рамкой для настенного крепления подходящего размера, максимальное напряжение защиты от рентгеновского излучения не менее чем 150 кВ, доступный размер не менее чем 110 x 90 см, коэффициент пропускания видимого света: не менее чем 90%, толщина: не менее чем 8,0 мм, наличие пузырьков воздуха: без пузырьков
|  | Ինժեկտոր-ներարկիչի առկայություն կոնտրաստային նյութի համար՝ երկու ոչ պակաս 100/100 մլ սրվակներով, մատակարարվող սարքի հետ աշխատելու հնարավորությամբ - առկայություն, հեռակառավարման վահանակ | Availability of a injector for contrast material, with two not less than 100/100 ml in vials, with the possibility of working with the supplied device - availability, distance remote control | Наличие инжектора для контрастного вещества, с двумя флаконами объемом не менее чем 100/100 мл, с возможностью работы с прилагаемым устройством - наличие, дистанционное управление
|  | Լրակազմ և պարագաներ | Set and accessories: | Другие требования
|  | Ոչ պակաս քան 24 ամիս երաշխիք ամբողջ համակարգի, այդ թվում ռենտգենյան խողովակի համար | Not less than 24 months warranty for the entire system, including the X-ray tube | Гарантия на всю систему, включая рентгеновскую трубку не менее чем 24 месяцев
|  | Մոնտաժային նյութերի, մալուխների առկայություն անհրաժեշտ համակարգի տեղադրման համար | Availability of mounting materials, cables for the installation of the necessary system | Наличие монтажных материалов, кабелей, необходимых для инсталяции системы
|  | Անխափան սնուցման աղբյուրից (UPS) մինչև համակարգչային տոմոգրաֆի սարքավորում եռաֆազ հոսանքի սնուցման մալուխի առկայություն (մինչև 30 մետր) և այդ մալուխի անցկացման ու մոնտաժման համար բոլոր պարագաների առկայություն (ամրակներ, անջատիչ և այլն), ինչպես նաև այդ մալուխի անցկացման ու մոնտաժման աշխատանքներ | Availability of a three-phase power cable from an uninterruptible power supply (UPS) to CT scanner equipment (up to 30 meters) and the availability of all accessories for laying and installing this cable (clamps, switch, etc.), as well as work on laying and installing this cable | Наличие трехфазного кабеля питания от источника бесперебойного питания (ИБП) к оборудованию компьютерного томографа (длиной до 30 метров) и наличие всех аксессуаров для прокладки и монтажа этого кабеля (зажимы, выключатель и т.д.), а также работы по прокладке и монтажу этого кабеля
|  | Տեղադրում և մեկնարկ | Installation and start-up | Установка системы и пуск
|  | Ոչ պակաս քան 4-օրյա աշխատակազմի ուսուցում տեղում | Not less than 4-day training course for personnel on site | Не менее чем 4-дневный курс обучения персонала на месте
|  | Ոչ պակաս քան 3 ամիսը մեկ անգամ մասնագետի կողմից համայց սարքավորման ընդհանուր գործունեության ստուգման համար | Not less than once every 3 months visitation by a specialist to check the general operation of the equipment | Не реже одного раза в 3 месяца посещение специалиста для проверки общей работы оборудования
|  | Սարքավորման խափանման դեպքում վերանորոգում ոչ ավելի քան 10 օրվա ընթացքում։ Ռենտգենյան խողովակի կամ դետեկտորի խափանման դեպքում վերանորոգում ոչ ավելի քան 30 օրվա ընթացքում | In case of equipment failure, repair within no more than 10 days. Repair in case of X-ray tube or detector failure in no more than 30 days | В случае выхода оборудования из строя поставщик должен произвести ремонт в течение не более чем 10 дней. Ремонт в случае выхода из строя рентгеновской трубки или детектора занимает не более чем 30 дней
|  | Օգտագործողի ձեռնարկները, տեխնիկական և սպասարկման ձեռնարկները, թղթային և էլեկտրոնային պատճենները, պետք է տրամադրվեն հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն լեզուներով։ | User manuals, technical and maintenance manuals, hard and soft copies, to be supplied in armenian or english or in russian languages. | Руководства пользователя, инструкции по техническому обслуживанию в печатном и электронном виде должны быть предоставлены на армянском или английском или русском языках.
|  | Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված | Equipment must be new, unused | Товар должен быть новым, не использованным
|  | Ապրանքը պետք է արտադրված լինի պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվան նախորդող առավելագույնը 12 ամսվա ընթացքում | The product must have been manufactured within a maximum of 12 months prior to the date of entry into force of the contract. | Товар должен быть произведен не ранее 12 месяцев до даты вступления договора в силу.
|  | Հրահանգներ մրցույթի մասնակիցներին. | Instructions for the participants of the competition. | Инструкции для участников конкурса.
|  | Մրցույթի արդյունքում առաջին տեղ զբաղեցրած ընկերությունը պետք է ներկայացնի սարքի տեխնիկական անձնագիրը, որը հաստատում է տեխնիկական բնութագրերը: | The company that took the first place as a result of the competition must provide a technical data sheet of the device confirming the technical characteristics․ | Компания, занявшая первое место по итогам конкурса, должна предоставить технический паспорт устройства, подтверждающий технические характеристики․
|  | Մրցույթի արդյունքում պատվիրատուի հետ մատակարարման համաձայնագիր ստորագրած ընկերությունը պարտավոր է մշտապես տեղեկատվություն տրամադրել մատակարարման ընթացքի վերաբերյալ | The company that has signed a supply agreement with the customer as a result of the tender is obliged to constantly provide information on the progress of deliveries | Компания, подписавшая в результате тендера соглашение о поставке с заказчиком, обязана постоянно предоставлять информацию о ходе поставок
|  | Մրցույթի արդյունքում պատվիրատուի հետ մատակարարման համաձայնագիր ստորագրած ընկերությունը պարտավոր է սարքերի ՀՀ ներմուծման օրը տեղեկացնել պատվիրատուին | The company that signed the supply agreement with the customer as a result of the tender is obliged to notify the customer about the day of import of the devices to Armenia | Компания, подписавшая в результате тендера соглашение о поставке с заказчиком, обязана уведомить заказчика о дне импорта устройств в Армению
|  | Մրցույթի արդյունքում պատվիրատուի հետ մատակարարման համաձայնագիր ստորագրած ընկերությունը պարտավոր է սարքերի արկղերը բացել բացառապես պատվիրատուի ներկայացուցիչների ներկայությամբ | The company that has signed a supply agreement with the customer as a result of the tender is obliged to open the boxes with the devices exclusively in the presence of representatives of the customer | Компания, подписавшая в результате тендера соглашение о поставке с заказчиком, обязана открывать ящики с приборами исключительно в присутствии представителей заказчика
|  | Որակի վկայականներ (առկայություն) | Quality Certificates (Availability): | Сертификаты качества (наличие)
|  | 1․ ISO13485 | 1․ ISO 13485 | 1․ ISO 13485
|  | 2․ ISO 9001 | 2․ ISO 9001 | 2․ ISO 9001
|  | 3․ ISO 14001 | 3․ ISO 14001 | 3․ ISO 14001
|  | 4․ ISO 14971 | 4․ ISO 14971 | 4․ ISO 14971
|  | 5. IIb կամ III ռիսկայնության դասի բժշկական սարքավորումների համար` 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ կամ համարժեք MDR Regulation (EU) 2017/745 սերտիֆիկատ կամ բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած FDA սերտիֆիկատ | 5․ Passed all the necessary tests required by Directive 93/42/EEC CE certificate or equivalent MDR Regulation (EU) 2017/745 certificate or passed all the necessary tests FDA certificate for medical equipment of risk class IIb or III | 5․ Прошедшие все необходимые испытания, требуемые директивой 93/42/EEC сертификат CE или эквивалентный сертификат MDR Regulation (EU) 2017/745 или прошедшие все необходимые испытания сертификат FDA для медицинского оборудования класса риска IIb или III