## Tехническая характеристика
| CPV | Наименование (вид товара) | Техническая характеристика | Единица измерения | Количество
1 |  | Монитор нервной системы | 1- Область применения • Проведение интраоперационных нейрофизиологических исследований, направленных на локализацию, оценку и мониторинг функции моторных корешков спинного мозга и периферических нервов (в том числе блуждающего нерва и его ветвей при хирургических вмешательствах на щитовидной железе, лицевого нерва при операциях на околоушной слюнной железе, спинальных корешков при выполнении селективной дорсальной ризотомии или установке транспедикулярных имплантов и т. д.) — наличие. • Проведение интраоперационных нейрофизиологических исследований, направленных на локализацию моторных зон коры головного мозга (интраоперационное моторное и/или речевое картирование и т. д.) — поддержка. • Проведение интраоперационных нейрофизиологических исследований, направленных на оценку состояния сенсорных путей и мониторинг их функции (сенсорные пути спинного и головного мозга, сенсорные зоны коры головного мозга) при операциях на сонных артериях — поддержка. • Проведение интраоперационных нейрофизиологических исследований, направленных на локализацию и идентификацию структур вегетативной нервной системы, участвующих в иннервации мочевого пузыря и внутреннего сфинктера прямой кишки, при операциях на позвоночнике и/или органах малого таза (хирургия эндометриоза, резекция рака прямой кишки и т. д.) — поддержка. | шт. | 1
2- Конструктивные особенности • Нейромонитор, ориентированный на хирурга, позволяющий выполнять интраоперационные нейрофизиологические тесты без поддержки нейрофизиолога с использованием готовых автоматизированных сценариев — наличие. • Интраоперационная электрическая стимуляция периферических нервов — наличие. • Интраоперационная электрическая стимуляция корешков спинного мозга — наличие. • Интраоперационная электрическая стимуляция спинного мозга — поддержка. • Интраоперационная электрическая стимуляция головного мозга — поддержка. • Интраоперационная регистрация мышечной активности в режиме реального времени (free-running ЭМГ) — наличие. • Интраоперационная регистрация мышечной активности, вызванной специальной стимуляцией (триггерная ЭМГ) — наличие. • Интраоперационная регистрация активности сенсорной зоны коры головного мозга (соматосенсорные вызванные потенциалы) — поддержка. • Интраоперационная регистрация активности детрузора мочевого пузыря (мониторинг органов малого таза) — поддержка. • Интраоперационная регистрация активности внутреннего сфинктера прямой кишки (мониторинг органов малого таза) — поддержка. • Автоматическое определение пиков триггерной ЭМГ — наличие. • Автоматический анализ латентности ответов триггерной ЭМГ — наличие. • Автоматический анализ амплитуды ответов триггерной ЭМГ — наличие. • Автоматический анализ динамики ЭМГ-ответа при применении непрерывной тестовой электростимуляции нерва — наличие. • Автоматическое определение латентности пика ответа соматосенсорных вызванных потенциалов — поддержка. • Автоматическое определение амплитуды пика ответа соматосенсорных вызванных потенциалов — поддержка. • Динамическое усреднение ответов соматосенсорных вызванных потенциалов — поддержка. • Автоматическое обнаружение ответа детрузора мочевого пузыря при стимуляции иннервирующих его нервных структур — поддержка. • Автоматическое обнаружение ответа внутреннего сфинктера прямой кишки при стимуляции иннервирующих его нервных структур — поддержка. • Возможность одновременного подключения двух электродов для стимуляции и подачи на них тока с различными параметрами — наличие.
3- Технические параметры Параметры стимулятора • Тип стимуляции: стимуляция постоянным током — наличие. • Монополярный режим стимуляции — наличие. • Биполярный режим стимуляции — наличие. • Прямоугольная форма импульса — наличие. • Монофазная отрицательная форма импульса — наличие. • Двухфазная форма импульса — поддержка. • Режим прямой стимуляции нервов — наличие. • Режим длительной электростимуляции периферических нервов — наличие. • Режим стимуляции спинного и головного мозга — поддержка. • Количество независимых каналов стимуляции — не менее 2 шт. • Диапазон регулировки силы тока — не менее 0–100 мА. • Шаг регулировки силы тока — не более 0,1 мА. • Частота стимуляции одиночными импульсами — не менее 1 Гц. • Частота стимуляции пакетами импульсов — не менее 500 Гц. • Максимальное значение импеданса нагрузки — не более 10 кОм. • Минимальная длительность импульса — не более 50 мкс. • Максимальная длительность импульса — не менее 2000 мкс. • Постоянный контроль электрического контакта в цепи стимуляции — наличие. • Отдельная регулировка силы тока для каждого стимулятора — наличие. Параметры усилителя • Регистрация сигнала в режиме свободной ЭМГ — наличие. • Регистрация сигнала в режиме триггерной ЭМГ — наличие. • Количество каналов — не менее 8 шт. • Полоса пропускания, нижняя граница — не более 0,5 Гц. • Полоса пропускания, верхняя граница — не менее 5000 Гц. • Входное сопротивление — не менее 10 МОм. • Уровень шума, приведенного ко входу, — не более 5 мкВ. Особенности конструкции, интерфейса и программного обеспечения • Моноблочная конструкция основного блока, объединяющая модули усилителя, стимулятора и управляющего компьютера со специализированным программным обеспечением — наличие. • Органы управления программным обеспечением, ориентированные на хирурга: мембранные кнопки или сенсорный экран — наличие. • Способ управления стимуляторами, ориентированный на хирурга, посредством поворотных ручек — наличие. • Способ управления системой звуковой индикации, ориентированный на хирурга, посредством поворотной ручки — наличие. • USB-интерфейс — не менее 3 шт. • Тип экрана: цветной жидкокристаллический монитор, сенсор Mute для подавления HF-шумов — наличие. • Отображение ЭМГ-сигнала на экране в виде кривых — наличие. • Масштабируемая шкала амплитуды для режима измерения — наличие. • Масштабируемая шкала времени для режима измерения — наличие. • Отображение динамики амплитуды ответов триггерной ЭМГ в соответствующем сценарии исследования — наличие. • Отображение динамики латентности ответов триггерной ЭМГ в соответствующем сценарии исследования — наличие. • Отображение сигнала моторных вызванных потенциалов на экране в виде кривых — наличие. • Отображение сигнала соматосенсорных вызванных потенциалов на экране в виде кривых — поддержка. • Отображение сигнала мониторинга органов малого таза на экране в виде кривых — поддержка. • Отображение сигнала мониторинга органов малого таза на экране в виде диаграммы — поддержка. • Графическая индикация необходимой продолжительности стимуляции в режиме мониторинга органов малого таза — поддержка. • Хранение базы данных пациентов и результатов исследований в энергонезависимом накопителе данных, позволяющем сохранять информацию после отключения питания устройства — наличие. • Возможность дополнения записей в базе данных для повторно оперируемых пациентов — наличие. • Автоматическая регистрация результатов попыток стимуляции пациента с возможностью последующей обработки и анализа — наличие. • Возможность экспорта протокола операции на съемный USB-накопитель — наличие. • Возможность экспорта протокола операции через локальную сеть — наличие. • Возможность печати протокола операции с помощью подключенного USB-принтера — наличие. • Возможность запуска мониторинга после загрузки нейромонитора и подключения периферийных элементов без выполнения калибровки или иных предварительных процедур — наличие. • Возможность регистрации ЭМГ-ответа с мышц голосовых связок с помощью самоклеящегося электрода, совместимого с дыхательными трубками любого производителя — наличие. • Возможность регистрации ЭМГ-ответа с мышц голосовых связок с помощью электрода, интегрированного в оригинальную дыхательную трубку — наличие. • Подключение игольчатых электродов, регистрирующих ЭМГ-сигнал, к основному блоку посредством специального ЭМГ-адаптера — наличие. • Заводские программные сценарии, позволяющие выполнять исследования с рекомендованными настройками — наличие. • Заводской предустановленный протокол мониторинга для операций на щитовидной и паращитовидных железах — наличие. • Заводской предустановленный протокол мониторинга для операций на лицевом нерве — наличие. • Возможность быстрого комментирования основных этапов операции с помощью предварительно настроенных типовых шаблонов — наличие. • Автоматический контроль импеданса регистрирующих электродов — наличие. • Система акустической индикации ЭМГ-ответа или отсутствия ЭМГ-ответа на стимуляцию, позволяющая хирургу выполнять операцию без нейрофизиолога — наличие. • Возможность подключения дополнительного экрана к основной станции нейромонитора в режиме дублирования изображения — наличие. • Возможность подключения компьютерных интерфейсов «мышь» и клавиатура через USB-разъемы — наличие. Общие показатели • Размеры, ДxШxГ — не более 300*450*270 мм. • Вес — не более 7 кг. • Напряжение питающей сети — 230 В (+/-10%) — наличие. • Частота питающей сети переменного напряжения — 50 Гц +/-0,2 Гц — наличие. • Максимальная потребляемая мощность — не более 130 ВА.
4- Расходные материалы • Интубационная трубка с ларингеальным электродом (ALM), внутренний диаметр — 7,0 мм, 9,7 OD (4 шт. в коробке) — 1 коробка. • Интубационная трубка с ларингеальным электродом (ALM), внутренний диаметр — 8,0 мм, 11,0 OD (4 шт. в коробке) — 1 коробка. • Электрод DELTA (5 шт. в коробке) — 1 коробка. • Электроды SDN 15/2000, нержавеющая сталь, разъем touchproof 1,5 мм, пары электродов: красный/черный, красный/белый, синий/черный, синий/белый, желтый/черный, желтый/белый, фиолетовый/черный, фиолетовый/белый, серый/черный, серый/белый; длина иглы не менее 15 мм, диаметр 0,45 мм, длина кабеля 2000 мм, одноразовые, стерилизованные ETO, SET10 — 1. • Электроды SDN 20/2000, нержавеющая сталь, разъем touchproof 1,5 мм, пары электродов: красный/черный, красный/белый, синий/черный, синий/белый, желтый/черный, желтый/белый, фиолетовый/черный, фиолетовый/белый, серый/черный, серый/белый; длина иглы не более 20 мм, диаметр 0,45 мм, длина кабеля 2000 мм, одноразовые, стерилизованные ETO, SET10 — 1. • Электрод SDN GN 20/1500, нержавеющая сталь, разъем touchproof 1,5 мм, 1 электрод — зеленый (Ground), длина иглы не более 20 мм, диаметр 0,45 мм, длина кабеля не менее 1500 мм, одноразовый, стерилизованный ETO, SET10 — 1. • Зонд BCS 45 мм, изогнутый на 30°, 4-полюсный разъем «мама», биполярный концентрический, рабочая длина — 45 мм, общая длина с рукояткой — 150 мм, автоклавируемый, нестерильный — 1. • Стимуляционный зонд 90 мм, монополярный, изогнутый на 30°, разъем «мама» 1,5 мм, диаметр — 1,5 мм, рабочая длина — 90 мм, общая длина с рукояткой — 195 мм, автоклавируемый, нестерильный — 1. • Стимуляционный кабель, длина — 4 м, от 4-полюсного инструментального разъема к безопасному разъему 1,5 мм (красный/черный), поставляется нестерильным, автоклавируемый — 1. 5- • Адаптерный кабель для стимуляции, длина — 0,7 м, для подключения монополярных стимуляционных зондов или хирургических инструментов к стимуляционному кабелю 520024 или 520027, безопасный разъем 1,5 мм (черный) и референтный электрод 20 мм (белый), поставляется нестерильным, автоклавируемый — 1. • Электрод SDN Slimline 15/1000, нержавеющая сталь, разъем touchproof 1,5 мм, 1 электрод — зеленый (Ground), длина иглы — 15 мм, диаметр 0,45 мм, длина кабеля 1000 мм, одноразовый, стерилизованный ETO — 2.
6- Аксессуары: • Соединительный кабель для самоклеящегося ларингеального электрода Select (длина — 4 м, 4-канальный дифференциальный с референтным каналом, разъем Redel «папа» на 10 пинов, 40°, защита от перегиба — синяя, нестерильный, возможна дезинфекция) — 2. • Соединительный кабель для электродов DELTA (кабель — 4 м, красный силикон, со стороны устройства — 4-пиновый разъем «папа», со стороны инструмента — 2-пиновый разъем «папа», нестерильный, автоклавируемый) — 1.
7- Дополнительные условия • Выполнение монтажных и пусконаладочных работ — наличие. • Обучение персонала работе с устройством — наличие. • Гарантия на оборудование с момента завершения пусконаладочных работ — не менее 12 месяцев. • Сервисное обслуживание — наличие. 8- Документы • Регистрационное удостоверение — наличие (предоставляется при поставке товара).